
广东医科大学顺德妇女儿童医院
（佛山市顺德区妇幼保健院）

XXX  项目
调研文件

（正本 / 副本）

（加盖骑缝章）
供应商名称：                   

供应商代表：                   

联系电话：                     

  日期：       年      月
目录

	序号
	材料要求
	证明资料

	第一部分 资格性文件

	1
	报价申明
	第(  )页

	2
	廉洁承诺书
	第(  )页

	3
	法定代表人/负责人资格证明书
	第(  )页

	4
	法定代表人/负责人授权委托书
	第(  )页

	5
	营业执照
	第(  )页

	6
	相关资质证书
	第(  )页

	7
	中小企业声明函
	第(  )页

	8
	需要提供的其他证明资料
	第(  )页

	第二部分 商务部分

	9
	供应商综合概况
	第(  )页

	10
	售后服务机构情况
	第(  )页

	11
	其它重要事项说明及承诺
	第(  )页

	12
	同类项目业绩情况
	第(  )页

	13
	用户合同关键页或发票复印件
	第(  )页

	第三部分 技术部分

	17
	需求响应表
	第(  )页

	18
	服务方案及承诺
	第(  )页

	19
	其他响应承诺
	第(  )页

	第四部分 报价部分

	20
	总体报价、明细报价
	第(  )页


一、资格性文件
1.1 报价申明

（采购人）：

依据贵方采购项目名称 项目，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交调研文件正本   份，副本   份。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受调研文件的各项要求，遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。

2.调研文件（包括承诺书）有效期为递交文件之日起180天内。
3.我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得推荐资格。

7.本公司（企业）不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同意招标项目投标。
供应商：                              

地址：                                   

电话：                                
电子邮件：                           
供应商（法定代表人授权代表）代表签字：             

供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

帐号：                               

日期：                                   

2.资格性文件

2.1 廉洁承诺书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

为保证项目的廉洁性，防止发生各种违法、违纪案件和不良行为，我公司郑重承诺如下：

遵守国家的法律法规，依法办理项目业务，保证不搞违法乱纪活动，不以他人名义投标，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关证明文件和印章，不组织、不参与围标串标，自觉接受执法、执纪部门的监督检查。

在项目调研活动中，保证不以任何形式给予回扣等商业贿赂。

在业务交往中，保证不赠送各种礼金、有价证券和贵重物品，不给医院人员报销应由个人支付的费用。

维护正常的医疗秩序，保证不以宴请、高消费娱乐等手段影响医院的项目选择权。

如因突发事件等的需要，我公司向医疗机构提供捐赠款物，保证严格按照《中华人民共和国公益捐赠法》及有关法律法规规定执行。

以上承诺如有违反，我公司愿意接受取消中标资格、记入不良行为数据库等处理，以及执法、执纪部门的其他处理。

承诺单位（盖章）：

授权代表（签字）：

年    月    日

2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：
               同志，现任我公司           职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人签字（盖章）：                       法人联系电话（手机）：               
公司名称（单位公章）：                                  

公司主营：                                                     
公司兼营：                                              
签发日期：               
说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。


（2）法定代表人/负责人授权委托书

广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：           全权代表本公司参与上述项目的全部响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺等。

授权公司（单位盖章） ：                                 

法定代表人签字（盖章）：                                 

授权代理人：                 职务：             联系电话（手机）：                

有效期限：至       年      月    日                 签发日期：              

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.此证明书将作为合同不可分割的组成部分。

3.供应商签字代表为法定代表人，则本表不适用。


2.3供应商资格信用及服务承诺函
广东医科大学顺德妇女儿童医院（佛山市顺德区妇幼保健院）：
根据调研文件的要求，现提供已签署和密封的正副本响应文件，并正式由我司授权的代理人（详见《法定代表人/负责人授权书》）以本公司名义，全权代表我方参加本次项目。
项目名称：               项目 
本公司谨此承诺并声明：
如成为本项目的成交供应商，同意并接受本项目调研文件、服务需求等各项条款。遵守调研文件中的各项规定，按调研文件的要求提供报价。
有效期为会议后180天，成交后有效期延续到项目验收之日。
我方已经详细地阅读了全部调研文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解调研文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，定将按贵方的要求在规定时间内如实提供一切补充材料。
我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
我方同意按调研文件规定向贵单位交纳履约保证金（如有），并如期签订合同并履行其一切责任和义务。
我方在参与本次项目调研活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。
本公司（企业）不存在以下情况：
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加本采购项目的其他采购活动。
联合体参与。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一包号投标或者未划分包号的同一项目投标。

本公司：

必须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

本项目不接受联合体参与。

在近三年的商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为。

特此证明。

供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法承担相应的法律责任。
供应商名称：     （公章）                     
法定代表人/负责人： （亲笔签名或签章）       
授权代表签字：                                         

承诺日期：    年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及调研文件资格要求提供相应的证明材料。

2.4提交有效的营业执照副本复印件，提供有效的《营业执照》（如非“三证合一”证照，同时提供《税务登记证》、《组织机构代码证》副本复印件）；（如营业执照未记载经营范围，同时提供在全国企业信用信息公示系统查询的单位“登记信息”的打印页面，请标记项目相关范围）

2.5信用记录自查承诺函

采购人：

关于本企业信用情况，经对

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中企业信用信息、

2、“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）信息查询、
3、“政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为等查询结果，

截至规定的响应截止时间，我司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应服务方名单中，同时提供信用记录查询结果的打印页面(具体详见后附网页打印)。特此承诺！

供应服务方法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：                   
供应服务方名称（加盖公章）：                             
日期：          年      月     日
2.6中小企业声明函
中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合调研文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46


 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（调研文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（调研文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

2.7需要提供的其他证明资料（加盖公章）

备注：
采购人将对文件内容的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致报价无效！

二、商务部分
如供应商有虚假，一经查实，自行承担相关责任。
2.1 供应商综合概况
公司描述：公司发展历程、经营规模、主要经营项目及服务理念、技术力量等。
2.2 售后服务机构情况
	分项
	基 本 情 况
	联系人/联系电话/传真

	售后服务机构情况（距离本地最近原厂服务机构）
	机构名称：
地    址：
负 责 人：
服务机构性质：企业自有 /委托代理
	姓名:
电话:
传真:


2.3 其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)
2.4近5年相关项目用户名单、珠三角重点用户列表或相关业绩用户名单（以医疗单位业绩优先）
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	完成时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


2.5 用户合同关键页或发票复印件（3家及以上，以医疗单位业绩优先）
服务部分

3.1需求响应表
	（一）（以下实际服务人数由服务供应商根据实际服务方案填写作为调研承诺）服务人员采取驻点24小时三班制服务。驻点服务人员配置情况：乙方投入维修人员共    人（要求不少于12人），其中包含项目负责人 1 人，高低压电工不少于    人，水电维修安装工不少于   人，综合技工不少于   人，木工不少于   人，（以上工种不限于该工种工作内容）。

（二）（以下实际服务人数由服务供应商根据实际服务方案填写作为调研承诺）驻点服务人员持有维修电工高级证不少于   人，持有维修电工中级证不少于   人，持有低压电工作业证（上岗证）不少于   人，持有高压电工作业证（上岗证）不少于     人，持有特种设备（电梯）管理员证不少于   人，持有焊工操作证（上岗证）不少于    人，持有持有特种设备（电梯）操作证不少于   人。


	序号
	需求细则
	偏离

(勾选)
	响应的具体内容

（如无偏离直接复制左边具体需求,如正负偏离请标明）

	1
	人员托管：委托乙方对甲方现有维修工进行托管，负责维修工的工作安排、培训、管理、绩效考核等。甲方负责属于甲方维修工的供给和保障（除甲方维修工所使用的工具外），人事关系不变。

服务人员工具配置情况：乙方需自备维修保养等工作所需的工具，原来甲方维修组内的工具可以供给乙方使用，合同期内甲方不再购买维修、保养等工作所需的工具（包括甲方委托乙方管理的职工所使用的工具）。 

★甲方维修组二级仓库管理：对于维修、保养过程中所需更换的配件由甲方进行采购，乙方进行免费更换；及日常仓库管理，包括但不限于日常库存盘点、进出库登记、物品分类与编码、库存控制、仓库布局、信息化管理等；如库存量对应不上我院的信息系统，差额将由服务供应商承担，如库存额定盘亏大于法律规定的金额将移交给公安机关处理。

供应商需根据医院设备数量及位置制定适合我院维保服务方案，拟定年度计划表，制定各类巡查表格等；并结合医院实际情况动态更新机电设备台账，月度维保报告中应包含机电设备保养情况、机电设备状态检测报告、维修单量统计、维修单量完成率、事故分析、合理化建议等。

故障排除。包括故障发生原因确认、故障的处理过程、更换故障的零件、未排除故障的要跟进、填写有关记录表格。

维保人员应遵守医院及科室的规章制度，不能影响医院及科室的正常工作，维保维修工作前应主动与使用部门充分沟通，征得同意后才可以实施；工作完成后负责现场清理工作，由使用部门负责人当场验收并签字确认。

服务人员应统一着装，佩带工作证，做好安全防护措施，文明施工，为实际操作人员购买高空作业险等相应保险，严格遵守设备维护的安全操作规则，若由于供应商服务人员操作不当而发生事故，供应商须承担全部责任。 

维保人员需爱护院方的一切财物，在维护保养过程中损坏财物按等价赔偿。供应商维保人员必须配合采购方做好安全管理工作，定期做好人员安全培训工作，不得在院内吸烟、乱拉乱接电线、存放危险品、煮食、车辆乱停放等违反医院安全管理的行为。

★服务供应商需根据我院的实际情况对本项目投入智能报修系统，智能报修系统主要内容包括但不限于机房巡查登记（各机房系统内的要点巡查记录重点位置图片上传，自带水印相机）、各科的报修二维码、各水电气的巡检登记二维码、对接我院的库存管理系统、智能分配任务、数据统计等功能；智能系统需达到报修流程简单高效、提供多种在线报修方式、支持可视化流程管控、信息数据统计等要求。

★供应商根据实际情况填写我方提供的服务费用构成表（该费用构成表仅供参考，供应商可根据实际情况添加类别进行报价，见附件3、报价文件第四部分）。
	(正

(无

(负
	

	2
	日常工作详细说明要求
（一）机电类日常维修

1.维修、更换水泵、电动机、抽气扇等电动设备；

2.各电气控制柜的维修、保养；

3.维修、更换照明系统的配件；

4.制定日常保养记录表；

（二）特种设备（电梯）的日常维护、巡检及应急操作

1.每日不小于一次对电梯内外呼叫按钮进行检测是否正常；

2.每日不少于一次检查电梯是否平层，发现问题及时上报并通知电梯维保单位进行检修；

3.更换电梯照明配件、应急照明及内部家用电器；

4.当发生电梯故障时需提供应急操作（因突发停电、故障、电梯井道进水、火灾等情况时提供的应急操作）；

（三）普通医疗设备的日常维修

1.无影灯控制线路检修，更换灯泡、控制电源等；

2.恒温箱更换脚轮、灯管、发热灯、控制线路检修及控制电源等；

3.病床车更换脚轮、控制电源、控制线路检修等；

4.手术床控制线路检修、机械部件维修及更换附件等；

5.空气消毒机安装、更换消毒灯及控制线路检修等；

6.医用呼叫对讲系统的维修、更换配件及分机面板的维修、更换配件；

（四）供配电线路、弱电线路安装维修

1.配电柜、配电箱更换断路器、更换电表、更换漏电保护断路等电气元件；

2.非装修类供配电线路安装、维修（如各科室、部门加装插座、开关、照明、动力电源、动力线路检修、照明线路检修、更换各类灯具、开关、插座线路检修等供配电线路检修）；

3.弱电信号线安装维修：检修、加装网络线、电话线、HDMI、VGA等弱电信号线；

4.如需增加设备则在配电柜、配电箱加装断路器、电表、漏电保护断路器等电气元件；

5.电路跳闸等故障维修处理、配电线路老化改造更换等；

6.每月对所有部门、科室进行电表抄录数据，统计用电数据；

7.制定每月配电柜巡查制度及巡查表；

（五）给排水管道安装维修

1.给水管：自来水管道破裂处理，镀锌管改造更换，铝塑造管、复合管、ppr管等安装维修更换；

2.排水管：PVC等管的维护、维修、更换，铸铁管维修、更换、单层下水道以及主体楼的下水管道安装改造维修；

3.卫浴五金用具类：马桶漏水、阀门漏水、面盆漏水、安装增压泵、维修马桶箱漏水、更换总阀门、更换及安装水箱配件、花洒及进水软管、面盆、三角阀、水龙头、镜子、浴室五金挂件等；

（六）木工类、家私类安装维修

1.木质门窗安装、维修，装饰门套、构件、木地板的安装、维修，维修木质柜家具等；

2.各类门窗维修、更换五金件、各类门锁、玻璃，加装层板、柜门、柜锁、门锁等五金件；

3.更换、维修门禁锁、闭门器等；

4.安装各类挂牌、层架等；

5.维修、修复、更换、自制各类门套、柜门、间板墙、小面积天花，以到达使用标准；

6.维修、修复、拆除墙体，包括但不限于腻子灰、墙纸、护墙板修复、铝塑板等板间墙；

（七）家用电器的简单维修

1.饮水机、电视机、家用电冰箱、微波炉、电磁炉、机顶盒、电风扇、电热水器、电热水壶等家用电器安装、更换等；

2.家用电器的更换易损零配件等（如电热水器更换温度保护器、保险丝等；饮水机更换水龙头、泄压阀、进排水管等；电视机更换开关、电源线、信号线等，以上只是简单的列举，不限于以上列举的内容）

（八）供气系统及气类设备保养维修

1.氧气仓设备维修：汇流排、压力表、控制器等设备更换零配件；

2.各临床科室设备带维修、更换氧气接口座、负压端口接口座、压缩空气接口座、氧气胶圈等终端设备接口；

3.空气压缩机房设备：空气压缩机维修、更换压力开关、电气控制线路、控制电柜内的电气元件、有关设备的电气、气体管道配件、机械部分元件；

4.负压机房设备：更换、维修负压电动机、负压机泵头、压力表、压力控制器、控制线路、控制电柜内的电气元件，机房内管道、电气设备、机械部件维修、更换配件；

（九）空调系统、中央热水系统的巡检及简单维修

1.每班不少于一次中央空调机房的巡检：巡查空调主机组、空调机组水泵、冷却塔、管道配件等设备附件的运行情况；

2.每班不少于一次中央热水系统的巡检：巡查热水机组、热水箱、进水加压泵、热水输出加压泵、循坏热水泵等运行情况；

3.各科室空调的简单维修：更换空调电源插座及电源线、清洗过滤网、指导科室遥控器的使用、空调外表面饰板加固等；

4.中央热水系统的简单维修：维修、更换进水加压泵、进出水管道及管道配件；

5.各科室内热水系统卫浴五金配件、管道配件更换、维修。

（十）水电气机房日常巡检、保养

1.每月不少于一次对各机房（水、电、气、中央空调）内卫生进行打扫清洁，设备除尘等工作；

2.每月不少于两次对各机房内设备进行性能检测（如发电机试运行、发电机的、负压机房备用负压泵、空压机房的备用空压机、低压配电房的电容柜及电池柜等）；

3.每日不少于一次对各水、电、气机房进行一次常规巡检，发现问题应记录在巡检本并及时上报项目负责人以便于及时组织维修；

4.高低压配电房：完善该机房内的上墙制度；维修、更换配电柜内的指示灯、断路器等电气元件及机械元件；功率补偿控制柜内维修、更换保险丝、交流接触器、电容、断路开关、功率补偿控制器等元件；

5.发电机房：完善该机房的上墙制度；维修、更换发动机的易损件（水箱皮带、柴油进油管、电池、电池开关、水箱的进出水管等机械、电气部件）；每月不少于两次对发电机进行试运行，试运行前的检查内容为：水箱水质、水量检查，机油油量检查、水箱皮带检查、电池电压检查、柴油量检查、柴油进回油管检查、控制线路检查、输出断路器检查等；

6.负压机房：完善该机房的上墙制度；维修、更换控制电气柜内的断路器、交流接触器、指示灯、控制按钮等电气元件；普通焊接水箱、负压管道，更换管道配件；维修、更换负压电机、负压泵、压力表等机械配件；

7.氧气仓：完善该机房的上墙制度；维修、更换管道配件、压力表、排风机、防爆灯、氧浓度检测器、连接管道；汇流排、汇流排控制器的简单维修；

8.空压机房：完善该机房的上墙制度；维修、更换管道配件、压力表、压力控制器、干燥过滤器、各控制柜电气元件、电源开关、断路器、照明系统等；

9.水泵房：完善该机房的上墙制度；维修、更换管道配件、压力表、单相截止阀、压力控制器、开关阀、增压水泵、控制柜内的电气元件、电源开关、断路器、照明系统等；

10.中央空调房：日常巡查设备运行情况、设备的操作技能、应急处理故障。
	(正

(无

(负
	

	3
	其他技术要求：

1、保留设备原有的各种功能，若根据实际情况需要关掉某些功能，要得到采购方确认，方可操作。

2.禁止在未取得采购方确认下擅自更改设备原有的电气、管道等设计回路。

3.设备应有良好的保护接地，接地电阻不大于10Ω。

4.服务人员必须提供良好的服务，积极及时解决采购方问题。
	(正

(无

(负
	

	4
	台账管理要求

1.每天对设备机房进行常规巡检，并登记实时的运行记录，如有故障须及时上报并提交维修方案。

2.每接报后到达现场处理问题后必须填写维修记录单

3.建立水、电、气各系统设备的台账。

4.完善各水、电、气设备房的上墙制度。

5.完善各层间的配电线路走势图、供水、供气开关管道走势图，完善各供电、水管、气管开关标识。

6.完善各机电设备、气体设备台账。

7.结合医院实际使用情况，对机电设备进行季度运行情况分析、评估，让设备运行于最佳的状态下，如发现设备出现故障的先兆需立马进行维修、保养，及时上报故障问题及解决方案。
	(正

(无

(负
	


3.2服务方案及承诺；

针对本项目实际情况提供以下内容，包括但不限于：

服务方案：可行性、科学性、整体服务情况；

针对本项目，列举重点关注部分；

拟派项目负责人及各人员资质、工作经验、年限、业绩；（根据项目提供人员清单内容及驻场情况）；

应急方案等；

响应时间等；

售后服务等；

增值服务等。

3.3其他

四、价格部分
  总体报价

	序号
	项目名称
	项目每年单价（元）
	项目总价（元）

	1
	综合维修服务项目
	
	


服务费用构成表
	序号
	构成部分
	说明
	单价（元）
	小计（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	合计（元）
	


注：
1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2.报价涵盖本项目要求之一切费用。预算中包括但不限于服务实施、检查设备、维修人工费用(包括但不限于社保、节假日加班费、保险、高空作业费等)、运输、保险、装卸、售后服务、各项税费、各项服务实施的工具、劳保用具、防护工具等以及完成服务项目内容所需的一切费用等。
3.供应商在填报报价时，应根据公司自身的成本核算情况，充分考虑市场价格的波动风险。一经参与，即认为供应商已充分考虑有关风险，愿意承担因这些风险所造成的一切经济损失，并放弃因此造成的损失求偿权。
4.此表是调研文件的必要文件，是调研文件的组成部分。

5.本次会议允许二次报价，本报价为初次报价。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：_______________                   
供应商名称（加盖公章）：______________                        
日期：   年   月   日



此处粘贴法定代表人


身份证正面








此处粘贴法定代表人


身份证反面














此处粘贴授权代理人


身份证反面














此处粘贴授权代理人


身份证正面








